UDC 621.771.07:620.178.152

H 94

中华人民共和国国家标准

GB/T 13313—200×

代替 GB/T13313-1991

轧辊肖氏、里氏硬度试验方法

# Methods of Shore and Leeb hardness testing for rolls

（报批稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局     中  国  国  家  标  准  化  管  理  委  员  会   发布

前    言

自本标准实施之日起，代替GB/T 13313-1991《轧辊肖氏硬度试验方法》。

本标准是对GB/T 13313—1991《轧辊肖氏硬度试验方法》的修订。

本标准与GB/T 13313—1991的主要技术差异如下：

—— 名称变更为《轧辊肖氏、里氏硬度试验方法》；

—— 规范性引用文件做了补充、调整；

—— 增添了里氏硬度的表示、测试方法，及其对试验仪器、被测轧辊、数据处理、试验报告的要求；

—— 增加了检测高精轧辊时对硬度计、硬度块的要求；

—— 明确了硬度计、硬度块的检定依据；

—— 提高了被测轧辊测试硬度表面粗糙度的要求；

—— 考虑了冷、热加工对试样表面硬度的影响；

—— 增加了对测试现场的环境要求；

—— 辊身直径小于等于300mm的轧辊，辊身测试母线数确定为2条；辊身直径大于300mm、小于等于

500mm的轧辊，增加了一条辊身测试母线；

—— 对测试母线的分布做了规定；

—— 增添了锻钢、铸铁、铸钢轧辊的HSD—HLD硬度对照表；

—— 硬度计的日常比对不再使用比对辊，改为标准硬度块；

—— 删去了原标准中附录A《C型肖氏硬度计主要技术参数》、附录B《E型肖氏硬度计主要技术参

数》、附录C《比对辊主要技术参数》；

—— 删去了原标准中附录D《硬度换算表》中的HRA及其数据，对布氏硬度HBW和维氏硬度HV数据做了进一步修改和补充。

本标准的附录A、附录B是资料性附录。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由中冶集团北京冶金设备研究设计总院归口。

本标准起草单位：中钢集团邢台机械轧辊有限公司、中冶集团北京冶金设备研究设计总院、中国测试技术研究院。

本标准起草人：郝进元、赵宝林、林巨才、杨金刚、张云波。

本标准1991年12月13日首次发布，本次是第1次修订。

轧辊肖氏、里氏硬度试验方法

- 1 范围

本标准规定了轧辊肖氏硬度和里氏硬度的表示、测试方法，对试验仪器、被测轧辊、数据处理、试验报告的要求以及硬度换算表。

本标准适用于各种类型的锻钢、铸钢及铸铁轧辊的肖氏硬度和里氏硬度测定。

- 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1172－1999     黑色金属硬度及强度换算值

GB/T 4341           金属肖氏硬度试验方法

GB/T 8170           数值修约规则

GB/T 17394－1998    金属里氏硬度试验方法

JJG 346             肖氏硬度计

JJG 347             标准肖氏硬度块

JJG 747             里氏硬度计

- 3 试验原理

3.1  肖氏硬度试验原理

将规定形状、质量的金刚石冲头从固定的高度h0落在试样表面上，冲头弹起一定高度h，用h与h0的比值计算肖氏硬度值。计算公式如下：

HS =Khh0

式中：HS－肖氏硬度；

K －肖氏硬度系数。

3.2  里氏硬度试验原理

用规定质量的冲击体在弹力作用下以一定速度冲击试样表面，用冲头在距表面1mm处的回弹速度与冲击速度的比值计算硬度值。计算公式如下：

HL = 1000vRvA

式中：HL －里氏硬度；

νR －冲击体回弹速度；

νA －冲击体冲击速度。

4 硬度值的表示

4.1 肖氏硬度值的表示

在肖氏硬度符号HS前示出硬度数值，在HS后示出硬度标尺类型。

例如：45HSC、45HSD和45HSE分别表示C型、D型和E型硬度计测定的硬度值为45。

4.2 里氏硬度值的表示

在里氏硬度符号HL前示出硬度数值，在HL后示出冲击装置类型。

例如：700HLD、700HLE表示用D型、E型冲击装置测定的里氏硬度值为700。

- 5 试验仪器

- 5.1 肖氏硬度计

- 5.1.1 轧辊肖氏硬度测试通常采用D型（机械式）、C型（气动式）肖氏硬度计，其示值误差应不大于±2.5HS，重复性应不大于2.5HS。检测硬度均匀度要求高的轧辊时,可采用高精度数字显示的D型或E型肖氏硬度计，其示值误差应不大于±2.0HS，重复性应不大于2.0HS。

5.1.2 肖氏硬度计的主要技术指标应符合JJG 346的规定。

5.1.3 肖氏硬度计检定时采用的标准肖氏硬度块应符合JJG 347的要求。检测硬度均匀度要求高的轧辊时, 标准肖氏硬度块在硬度范围大于75HSD时的均匀度应≤1.2HSD。

5.1.4 肖氏硬度计、硬度块按JJG 346、JJG 347的规定进行检定。

5.1.5 肖氏硬度计日常比对宜采用标准肖氏硬度块进行。

- 5.2 里氏硬度计

- 5.2.1 轧辊里氏硬度测试通常采用D型，如有需要，可采用其它类型冲击装置。里氏硬度计的示值误差应不大于±12HL，重复性应不大于12HL。检测硬度均匀度要求高的轧辊时, 里氏硬度计的示值误差应不大于±9HL，重复性应不大于9HL。

5.2.2 里氏硬度计的主要技术参数和检定时采用的标准里氏硬度块应符合JJG 747的要求。检测硬度均匀度要求高的轧辊时，标准里氏硬度块在硬度范围大于760HL时的均匀度应≤6HL。

5.2.3 里氏硬度计、硬度块按JJG 747的规定进行检定。

5.2.4 里氏硬度计日常比对宜采用标准里氏硬度块进行。

- 6 被测轧辊

6.1 采用肖氏硬度计检测时，轧辊直径应不小于65mm，被测片状轧辊厚度应不小于10mm，如不在试台上测试，轧辊质量应大于4kg。

6.2 采用D型里氏硬度计检测时，轧辊直径应不小于30mm，被测片状轧辊厚度应不小于5mm，如不在试台上测试，轧辊质量应大于5kg。

6.3 测试表面粗糙度Ra≤1.6μm。

6.4 采用其它类型里氏硬度计检测时，对被测轧辊的要求应符合GB/T 17394的规定。

6.5 在制备试样表面时，应尽量避免由于受冷、热加工等对试样表面硬度的影响。

6.6 轧辊表面应清洁，无磁性、油脂、氧化皮、涂料等外来污物。

- 7 测试方法

7.1 测试前准备

7.1.1 测试前肖/里氏硬度计应按被测轧辊的硬度范围用同一硬度等级标准肖/里氏硬度块校验。

7.1.2 被测轧辊应稳固地水平放置。

7.1.3 轧辊硬度测试一般应在10℃～35℃温度下进行，现场不能有强烈振动、严重粉尘、腐蚀性介质或强磁场。

7.2 测试操作

7.2.1 肖氏硬度测试

7.2.1.1 硬度测试时，应按GB/T 4341操作，硬度计可采用V型支架或手持，必须保证计测筒垂直状态。

7.2.1.2 在试台上测试硬度时压紧力约为200N。手持计测筒或用V型支架测试时，压紧力应使计测筒与轧辊表面保持接触。

7.2.1.3 D型肖氏硬度计释放冲头时，操作轮的回转时间约为1s并缓慢复位。C型硬度计读取冲头反弹瞬

间最高位置时应迅速、准确。E型肖氏硬度计操作时应平稳，选择正确的测试方向。

7.2.1.4 硬度测量时，两相邻压痕中心距离不应小于2mm。压痕中心距试样边缘的距离不应小于4mm，

同一压痕不得重复冲击。

7.2.2 里氏硬度测试

7.2.2.1 硬度测试前，根据轧辊直径选择适当的支撑环，以保证冲头冲击瞬间位置偏差在±0.5mm之内。

7.2.2.2 硬度测试按以下程序进行：

a) 向下推动加载套或用其他方式锁住冲击体；

b) 将冲击装置支撑环紧压在轧辊表面上，冲击方向应与试验面垂直；

c) 平稳地按动冲击装置释放钮；

d) 读取硬度示值。

7.2.2.3 硬度测试时，冲击装置应尽可能垂直向下，对于其它冲击方向所测定的硬度值，如果硬度计没有修正功能，应按GB/T 17394－1998中附录A进行修正。

7.2.2.4 对于小质量的轧辊，在试验时应予以适当的固定或耦合以保证冲击时不产生位移或弹动。

7.2.2.5 硬度测量时，两相邻压痕中心距离不应小于4mm。压痕中心距试样边缘的距离不应小于5mm，同一压痕不得重复冲击。

7.3 测试部位及点数

7.3.1 对锻钢冷轧工作辊及支承辊测试部位及点数应符合表1规定。辊身每条母线上测试点数应不少于3点。

表1

| 辊身直径 φ mm | 辊 身 |  |  | 辊 颈 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点 距 |  | 母线数 | 各辊颈每条母线测试点数 | 母线数 |
|  | 辊身长度 ≤1200mm | 辊身长度 ＞1200mm |  |  |  |
| ≤300 | ≤150 | ≤200 | 2 | 1 | 1 |
| ＞300 |  |  | 4 | 2 | 2 |

7.3.2 对使用条件要求严格的铸钢轧辊、铸铁轧辊，测试部位及点数应符合表2规定。

表2

| 辊身直径 φ mm | 母线数 |  | 辊身每条母线测试点数 |  | 各辊颈每条母线测试点数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 辊身 | 辊颈 | 辊身长度，mm |  | 辊颈长度，mm |  |
|  |  |  | ≤2000 | ＞2000 | ≤600 | ＞600 |
| ≤600 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| ＞600 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |

7.3.3 一般用途的铸钢、铸铁及普通锻钢轧辊应至少在一条母线上测试，辊身不少于3个测试点，辊颈至少1个测试点。

7.3.4 辊身及辊颈表面硬度测试母线在辊身圆周方向均布。

7.3.5 带槽轧辊、片状轧辊等硬度测试一般应在工作面上进行，如测试困难可与用户协商确定。

7.3.6 冷轧工作辊及有软带要求的其他轧辊，辊身两端软带不进行硬度测试。

7.3.7 测试点的硬度一般是指通过该点母线30mm线段内测试硬度的平均值。

- 8 数据处理

8.1 连续五次读数的算术平均值为该测试点的硬度值。

8.2 测试时，允许读到0.5个刻度时平均值应按GB/T 8170规定修约到整数，允许读到0.1个刻度时平均值应修约到0.5个单位。

8.3 测试点硬度值分散度较大时，允许在该测试点范围内按7.2条重新测定。

- 9 试验报告

试验报告应包括以下内容：

a) 各测试点肖氏硬度或里氏硬度的算术平均值及本支轧辊的最大值、最小值；

b) 所用肖氏硬度计或里氏硬度计的型号；

c) 试验条件（支撑方式、测试方式、测试环境温度、测试方向等）；

d) 测试操作人员。

附录A

(资料性附录)

硬度换算表

本表系采用肖氏硬度基准机和洛氏硬度基准机，在试块上进行硬度比对试验后，将数据数学归纳做出HSD-HRC硬度换算表，再与GB/T 1172－1999联用得到HSD、HRC、HV、HBW硬度换算表。见表A.1。表中括弧表示当超过仪器的测量范围时，数据仅供参考。

表A.1  硬度换算表

| 肖氏 HSD | 洛氏 HRC | 维氏 HV | 布氏 HBW （F/D2=30） | 肖氏 HSD | 洛氏 HRC | 维氏 HV | 布氏 HBW （F/D2=30） | 肖氏 HSD | 洛氏 HRC | 维氏 HV | 布氏 HBW （F/D2=30） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.0 34.5 35.0 35.5 36.0 36.5 37.0 37.5 38.0 38.5 39.0 39.5 40.0 40.5 41.0 41.5 42.0 42.5 43.0 43.5 44.0 44.5 45.0 45.5 46.0 46.5 47.0 47.5 48.0 48.5 49.0 49.5 50.0 50.5 51.0 51.5 52.0 52.5 53.0 53.5 54.0 54.5 55.0 55.5 | 20.0 20.8 21.5 22.2 22.9 23.6 24.2 24.9 25.5 26.1 26.7 27.3 27.9 28.5 29.1 29.7 30.2 30.7 31.3 31.8 32.3 32.8 33.3 33.8 34.3 34.8 35.3 35.7 36.2 36.6 37.1 37.5 38.0 38.4 38.8 39.2 39.7 40.1 40.5 40.9 41.3 41.7 42.1 42.5 | 226 230 233 236 240 244 249 252 256 260 264 267 272 276 281 287 290 293 297 301 305 309 314 318 323 329 333 338 343 347 351 355 360 364 367 371 377 382 387 393 397 401 405 410 | 225 228 232 235 239 242 246 250 254 257 261 265 269 273 277 281 285 289 293 297 301 305 309 313 317 321 325 329 333 337 341 346 350 354 358 362 366 370 375 380 384 388 392 397 | 56.0 56.5 57.0 57.5 58.0 58.5 59.0 59.5 60.0 60.5 61.0 61.5 62.0 62.5 63.0 63.5 64.0 64.5 65.0 65.5 66.0 66.5 67.0 67.5 68.0 68.5 69.0 69.5 70.0 70.5 71.0 71.5 72.0 72.5 73.0 73.5 74.0 74.5 75.0 75.5 76.0 76.5 77.0 77.5 | 42.8 43.2 43.6 44.0 44.4 44.7 45.1 45.5 45.8 46.2 46.6 46.9 47.3 47.6 48.0 48.3 48.7 49.0 49.4 49.7 50.0 50.4 50.7 51.1 51.4 51.7 52.1 52.4 52.7 53.1 53.4 53.7 54.0 54.4 54.7 55.0 55.3 55.7 56.0 56.3 56.6 56.9 57.2 57.6 | 414 418 422 428 433 438 443 448 454 458 462 466 471 476 482 487 492 497 502 507 512 518 523 528 534 539 545 551 556 562 568 573 578 585 590 596 602 608 615 621 627 634 641 648 | 401 405 410 415 420 424 429 435 440 444 448 453 458 464 470 475 481 486 491 497 502 508 514 519 525 531 536 542 548 554 560 565 569 575 580 585 590 595 601 605 610 615 618 623 | 78.0 78.5 79.0 79.5 80.0 80.5 81.0 81.5 82.0 82.5 83.0 83.5 84.0 84.5 85.0 85.5 86.0 86.5 87.0 87.5 88.0 88.5 89.0 89.5 90.0 90.5 91.0 91.5 92.0 92.5 93.0 93.5 94.0 94.5 95.0 95.5 96.0 96.5 97.0 97.5 98.0 98.5 99.0 99.5 | 57.9 58.2 58.5 58.8 59.1 59.4 59.7 60.0 60.3 60.6 60.9 61.2 61.5 61.8 62.1 62.4 62.6 62.9 63.2 63.5 63.8 64.0 64.3 64.6 64.8 65.1 65.4 65.6 65.9 66.1 66.4 66.6 66.9 （67.1） （67.3） （67.6） （67.8） （68.0） （68.2） （68.5） （68.7） （68.9） （69.1） （69.3） | 654 660 666 671 678 685 692 698 705 711 718 725 733 741 748 756 763 770 776 782 789 795 802 810 817 823 830 838 847 855 862 869 875 881 888 895 902 909 （916） （923） （930） （937） （944） （951） | 627 630 634 637 640 642 644 647 649 651 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － |

附录B

(资料性附录)

HSD-HLD硬度对照表

表B.1、表B.2、表B.3系采用肖氏硬度工作机和里氏硬度工作机，在锻钢、铸铁、铸钢轧辊实物上进行硬度比对试验后,将数据数学归纳做出的HSD-HLD硬度对照表。

表B.1  锻钢轧辊HSD-HLD硬度对照表

| Shore D (HSD) | Equotip (HLD) | Shore D (HSD) | Equotip （HLD） | Shore D (HSD) | Equotip (HLD) | Shore D (HSD) | Equotip (HLD) | Shore D (HSD) | Equotip (HLD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 36 37 38 39 | 517 525 532 540 548 | 50 51 52 53 54 | 622 628 634 640 646 | 65 66 67 68 69 | 710 715 721 726 732 | 80 81 82 83 84 | 791 796 801 805 810 | 95 96 97 98 99 | 863 868 872 875 880 |
| 40 41 42 43 44 | 555 562 569 576 582 | 55 56 57 58 59 | 653 659 665 671 677 | 70 71 72 73 74 | 737 742 747 753 758 | 85 86 87 88 89 | 815 820 825 830 835 | 100 101 102 103 104 | 884 888 894 898 902 |
| 45 46 47 48 49 | 588 594 601 608 615 | 60 61 62 63 64 | 683 688 693 699 704 | 75 76 77 78 79 | 764 770 775 781 786 | 90 91 92 93 94 | 839 844 849 853 858 | 105 — — — — | 906 — — — — |

表B.2  铸铁轧辊HSD-HLD硬度对照表

| Shore D (HSD) | Equotip (HLD) | Shore D (HSD) | Equotip (HLD) | Shore D (HSD) | Equotip (HLD) | Shore D (HSD) | Equotip (HLD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 | 477 481 484 488 491 495 498 502 505 509 | 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48 48.5 49 49.5 | 585 589 592 596 599 603 606 609 612 615 | 60 60.5 61 61.5 62 62.5 63 63.5 64 64.5 | 677 680 683 687 690 693 696 699 702 705 | 75 75.5 76 76.5 77 77.5 78 78.5 79 79.5 | 761 763 766 768 771 773 776 778 781 784 |
| 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 | 512 516 519 523 526 530 533 537 540 543 | 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 | 618 621 624 627 630 633 636 640 643 646 | 65 65.5 66 66.5 67 67.5 68 68.5 69 69.5 | 708 711 714 717 720 723 726 728 731 733 | 80 80.5 81 81.5 82 82.5 83 83.5 84 84.5 | 786 789 791 794 796 799 801 804 806 809 |
| 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 | 547 550 554 558 562 566 570 574 578 581 | 55 55.5 56 56.5 57 57.5 58 58.5 59 59.5 | 649 652 655 658 660 663 666 668 671 674 | 70 70.5 71 71.5 72 72.5 73 73.5 74 74.5 | 736 739 741 744 746 748 751 753 756 758 | 85 85.5 86 86.5 87 87.5 88 — — — | 811 814 816 819 821 824 826 — — — |

表B.3  铸钢轧辊HSD-HLD对照表

| Shore D (HSD) | Equotip (HLD) | Shore D (HSD) | Equotip (HLD) | Shore D (HSD) | Equotip (HLD) | Shore D (HSD) | Equotip (HLD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 | 441 445 448 452 455 459 462 466 469 473 476 480 483 487 490 494 497 501 504 508 511 515 518 522 525 529 532 536 539 543 | 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 | 546 550 553 557 560 564 567 571 574 578 581 585 588 592 595 599 602 606 609 613 616 620 623 627 630 634 637 640 643 646 | 55 55.5 56 56.5 57 57.5 58 58.5 59 59.5 60 60.5 61 61.5 62 62.5 63 63.5 64 64.5 65 65.5 66 66.5 67 67.5 68 68.5 69 69.5 | 649 652 655 658 661 664 667 670 673 676 679 682 685 688 691 694 697 700 702 705 707 710 712 715 717 720 722 725 727 730 | 70 70.5 71 71.5 72 72.5 73 73.5 74 74.5 75 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 732 735 737 740 742 745 747 750 752 755 757 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — |