负责起草单位：宁波钢铁有限公司                 承办人：蹇华                     电话：13567917525                     2022年5月30日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意 见 内 容 | 提出单位/提出人 | 处 理 意 见 及 理 由 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 规范性引用文件中，GB/T 15479—1995 工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法，是否有新标准，这个标准快30年了，建议引用新标准 | 北京工业大学/符寒光 | 采纳。理由：经查询，目前没有最新的标准，GB/T 15479—1995为最新现行标准。修改“GB/T 15479—1995”为“GB/T 15479” |  |
| 2 | 4.1 | 原文：测温仪是带微处理器的电子测量仪表，外接快速热电偶，本机由微处理器系统、测量状态指示灯、显示屏和温度补偿模块等几部分组成，根据用户的要求可以外接大屏幕显示器和打印机等，本机和大屏幕显示器的显示数字至少为四位 建议：测温仪是带微处理器的电子测量仪表，通过补偿电缆外接快速热电偶，本机由微处理器系统、测量状态指示灯、显示屏和温度补偿模块等几部分组成，根据用户的要求可以外接大屏幕显示器、功放喇叭和打印机等，本机和大屏幕显示器的显示数字至少为四位 | 河南安钢泽众冶金设计有限责任公司/石勤学 | 采纳。理由：对结构型式的说明更完整 |  |
| 3 | 4.1 | “测温仪是带微处理器的电子测量仪表，外接快速热电偶，本机由微处理器系统、测量状态指示灯、显示屏和温度补偿模块等几部分组成，” 建议改为 “测温仪是带微处理器的电子测量仪表，外接快速热电偶，本机由微处理器系统、测量状态指示灯、显示屏和温度补偿模块等部分组成，” 理由：文字更精炼 | 武汉科技大学/李友荣 | 采纳。理由：表述更精炼 |  |
| 4 | 5.1.1.3 | 原文：电源电压：AC 220 V±4.4 V 建议：电源电压：AC 220 V±10% 理由：技术发展 | 中冶南方工程技术有限公司/王贵良 | 不采纳。理由：原文与GB/T 6587—2012保持一致 |  |
| 5 | 5.1.1.4 | 原文：电源频率：50 Hz±0.5 Hz 建议：电源频率：50 Hz±1 Hz 理由：技术发展 | 中冶南方工程技术有限公司/王贵良 | 不采纳。理由：原文与GB/T 6587—2012保持一致 |  |
| 6 | 5.2.2 | 原文：测温仪在基准工作条件下，本机和大屏幕显示器上的数字显示值的最大绝对误差，不得超过其标称的测量范围的±0.1 %另加±1 ℃；与其标称的测量范围相对应的4 mA～20 mA或1 V～5 V的输出信号的最大相对误差，不得超过±0.5 % 建议：测温仪在基准工作条件下，本机和大屏幕显示器上的数字显示值的最大绝对误差，采用通讯方式无误差，采用模拟量方式不得超过其标称的测量范围的±0.2 %；与其标称的测量范围相对应的4 mA～20 mA或1 V～5 V的输出信号的最大相对误差，不得超过±0.3 % 理由：技术发展 | 中冶南方工程技术有限公司/王贵良 | 采纳。理由：符合技术发展需求,且原文表述有歧义 |  |
| 7 | 5.2.4.1 | 原文：测量结果应直接显示在测温仪本机的显示屏上。其它可选配的信号有：4 mA～20 mA或1 V～5 V直流模拟量信号、BCD码、测量状态DO信号、PROFIBUS-DP接口、串行通讯接口（RS 422/RS 485）等 建议：测量结果应直接显示在测温仪本机的显示屏上。其它可选配的信号有：4 mA～20 mA或1 V～5 V直流模拟量信号、BCD码、测量状态DO信号、PROFIBUS-DP接口、PROFINET接口、串行通讯接口（RS 422/RS 485）等 理由：技术发展 | 中冶南方工程技术有限公司/王贵良 | 采纳。理由：符合技术发展需求 |  |
| 8 | 6.1.2.2 | “量程不小于20 mA的准确度等级为0.1级的电流表一块，或者准确度等级为0.05级的250 Ω电阻、量程不小于5 V的数字电压表各一块，用以测量4 mA～20 mA输出信号的准确性。” 建议改为： “量程不小于20 mA的准确度等级为0.1级的电流表一件，或者准确度等级为0.05级的250 Ω电阻、量程不小于5 V的数字电压表各一件，用以测量4 mA～20 mA输出信号的准确性。” 理由：表达更正规 | 武汉科技大学/李友荣 | 采纳。理由：更符合科技类文章表达方式 |  |
| 说明：① 发送《征求意见稿》的单位数：27个。 ② 收到《征求意见稿》后，回函的单位数：27个。 ③ 收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：4个。 ④ 没有回函的单位数：0个。 |  |  |  |  |  |